许昌市质量技术监督检验测试中心

蒸压加气块冻融试验机项目

自行采购公告

项目名称：蒸压加气块冻融试验机

项目编号：XCSJCZX-2022004号

采 购 人：许昌市质量技术监督检验测试中心

二〇二二年十月

- 第一章采购邀请函

许昌市质量技术监督检验测试中心现采购“蒸压加气块冻融试验机”，邀请合格供应商积极参与。

1、项目名称：蒸压加气块冻融试验机

2、项目编号：XCSJCZX-2022004号

3、采购人名称：许昌市质量技术监督检验测试中心

4、采购需求：蒸压加气块冻融试验机一台。 (详见第二章)

5、采购预算：45000元。

6、交货期：合同签订后 20 日历天

7、供应商资格要求：法人或其他组织。

8、响应文件递交截止时间：2022年 11月 1日9:00（北京时间），逾期不接受文件。

9、响应文件接收邮箱。xcjczxzgb@163.com，（也可邮寄或直接送达采购单位）

10、联系事项

采购人：许昌市质量技术监督检验测试中心

地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心院内

联系人：王主任  电话：0374-3176116

许昌市质量技术监督检验测试中心

2022年10月26日

- 采购需求及其他要求

一、采购需求

蒸压加气块冻融试验机一台。

技术参数：

1.容器内胆尺寸(mm)不小于：长1120×宽500×高520

2.设备外形尺寸(mm)：长1860×宽900×高1240左右

3.测温精度：-35℃～+50℃

4.温度显示：箱体内温度极差不超过1℃

5.降温速率：接近并不超过20℃/h

6.相对湿度：≥95%

7.产品配置：触摸屏控制

8.冷冻时间:0-9999小时（可调）

9.融水时间:0-9999小时（可调）

10.冻融次数:0-9999次（可调）

二、其它要求

1、供应商须明确报价产品的厂家、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2、货物必须符合国家质量检测标准和环保产品标准，符合本采购文件规定标准的全新产品。

3、供应商须明确免费保修期，在质量保证期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

4、本项目报价为总报价，综合单价包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、验收、税金、服务费等一切费用。

5、付款方式：凭正式发票及合格验收报告，验收合格后两个月内一次付清。

6、本项目采购预算上限：¥45000.00元，超出者为无效报价。

7、请在备注栏里注明主要零部件及控制系统的材料及品牌。

第三章  响应文件组成

1、供应商资质资料：营业执照、法人身份证明、信誉证书

2、所供产品技术资料偏离表

| 序号 | 产品名称、型号、厂家 | 需求的技术标准 | 所供产品技术标准 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、货物报价单：

4、所投产品用户情况说明：用户单位及联系人，用户使用情况报告。

第四章成交原则

（1）单位采购小组对响应的供应商的资料进行集中审查，按照性价比优先的原则选定供应商，协商最终供应价格。

（2）采购单位会在评审结束后5个工作日内，通知合适供应商，签订正式合同，本次采购不再另行发布中标公告。

（3）特殊情况由采购小组集体表决。

（4）出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动。

（a）因情况变化，不再需要采购的；

（b）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

附件1：

货物报价单

投标人（此处填单位名称并盖章）

联系人：                电话：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字（加盖单位公章）：

时间 ：  年   月   日

第五章  合同格式

（以签订的合同为准）

采购合同编号：

签订地点：

(买方名称)    （以下简称买方）和    (卖方名称)    （以下简称卖方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

一、采购合同文件

本采购合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（采购文件编号）；

2. 成交供应商提交的响应文件；

3. 采购合同专用条款；

4. 成交通知书。

# 二、采购合同范围和条件

本采购合同的范围和条件与上述采购合同文件的规定相一致。

# 三、采购合同标的

本采购合同的标的为采购合同货物清单中所列货物及相关服务。

# 四、采购合同金额

# 根据上述采购合同文件要求，采购合同的总金额为人民币（大写）    元，（小写）￥    元。

# 五、付款条件、交货时间和交货地点

交货地点：许昌市质量技术监督检验测试中心，

付款方式：验收合格后凭发票一个月内1次付清。

# 六、采购合同生效

# 本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

# 七、采购合同份数

# 本合同一式三份，以中文书就，具备同等法律效力。买卖双方、采购代理机构各执一份。

签约方：

买方（公章）：                         卖方(公章)：

法定代表人（代表人）或授权代表(签字)：  法定代表人（代表人）或授权代表(签字)：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

年     月    日                        年    月    日